广东省人感染A/H1N1流感病毒实验室检测技术指引

广东省疾病预防控制中心

（2009年5月21日）

2009年5月18日我省确诊了首例A/H1N1病毒感染患者。为有效排查新出现的人感染A/H1N1病毒病例，对感染A/H1N1流感病人做到“早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗”，防止A/H1N1流感疫情扩散，特将5月7日制定下发的《实验室检测技术工作指引》进行修订。请我省应急和监测实验室网络各成员按照本指引开展当地疑似A/H1N1病毒感染患者的实验室排查工作。

1.实验室条件及生物安全要求

1.1 对采集自感染A/H1N1流感病毒疑似病例的临床标本进行的诊断性实验室工作，应在BSL2实验室内进行。所有样本操作均应在生物安全柜（BSC）内进行。采用三级个人防护（N95呼吸器或更高级别的防护装备，鞋套，前封式手术服，双层手套和眼部防护装备等）。

1.2对A/H1N1流感病毒核酸检测阳性的标本，若进行病毒分离和病毒的血清学鉴定必须在三级生物安全实验室里操作。

1.3废弃物的处理应严格遵循所在机构标准实验室操作规程内载明的所有废弃物处置程序。

1.4 标本储存、包装和运送应按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》（国务院424号令）和《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》（中华人民共和国卫生部第45号令）等有关规定执行。

1.5 所有参与人感染A/H1N1病毒检测的实验人员均应进行健康监测。一旦发现有流感样症状，如 ：突然发热、流涕、咳嗽、咽痛、头痛、腹泻和肌肉疼痛等症状，无法诊断为其他疾病，应立即向实验室负责人报告，并采取相应的控制措施。

1.6 实验室人员要严格按照中华人民共和国国家标准（19489-2008）《实验室生物安全通用要求》，以及卫生部《人间传染的病原微生物名录》和《临床基因扩增检验实验室管理暂行办法》的有关规定开展实验室检测。

### 2.标本的采集

2.1标本采集人员：医疗机构的医生、护士或当地疾病预防控制中心流行病学专业人员负责标本采集。

2.2 采样对象：A/H1N1流感病毒感染疑似病例、临床诊断病例以及其它需要进行A/H1N1病毒实验室排查者。

2.3 标本种类及要求：病人咽拭子、鼻拭子、鼻咽拭子、鼻咽吸出液、气管吸取物、肺活检物、肺和气管组织、急性期和恢复期血清等均可以用于A/H1N1实验室诊断检测。对疑似A/H1N1感染死亡病例，征得患者家属同意可采集肺、气管、心、肝、脾、肾和淋巴结等组织，并做好标本的冷藏。

2.4采集方法

2.4.1咽喉拭子:用拭子在病人的两侧扁桃体和后咽部用适当的力量擦拭，采集的拭子放置在含有2～3 ml病毒运输液的塑料管中，折断拭子的柄部后旋紧。

2.4.2鼻拭子：使用头部为合成聚酯纤维的拭子，轻轻推送至上腭，轻轻旋转擦拭，然后旋转慢慢退出。用同一个拭子可以采集两个鼻腔. 拭子的头部要放进含有2～3 ml病毒运输液的塑料管中，折断拭子的柄部后旋紧。

2.4.3鼻咽拭子:使用头部为合成聚酯纤维的可弯曲的拭子由鼻腔插入鼻咽处，轻轻旋转擦拭，然后旋转着慢慢退出；也可使用同一拭子从另一个鼻孔插入采样，采集完毕应将拭子的头部放进含有2～3 ml病毒运输液的塑料管中，折断拭子的柄部后旋紧。

2.4.4鼻咽吸出液:用一根连接有样本收集管和真空器的导管吸取鼻咽分泌物，导管轻轻插入鼻孔，并平行推送至上腭处，打开真空伐，同时慢慢旋转着退出。另一侧鼻咽吸出液用同一个导管、同样的方法采集。 采集完标本后，导管要用3 ml 的病毒运输液冲洗。

2.4.5血液标本: 采集急性期全血标本3～5ml, 尽可能在发病早期（3天内）采集，不要迟于发病后7天。恢复期血液标本要在发病14天后采集。

3. 标本包装、保存、运送与接收

3.1 标本的包装

标本必须放在密封的带螺旋盖的塑料管里，直接在塑料管上用油性记号笔写明样本的种类、编号，然后放入塑料袋密封，每袋装一份标本；同时将标本有关信息填入标本送检登记表。标本运输应使用A类包装，必须达到标准的三层包装要求，所有包装容器必须标有生物危害标识。

3.2 标本保存

所有标本在运输过程中应冷藏，标本收集后应24小时内送检。实验室收到标本后应立即进行分装处理，一式三份，其中保存两份以备进一步复核检测。采集的标本若不能在24～48小时送检，应在－70 ℃保存。

3.3 标本的运送

### 标本从采集现场运送到实验室，以及网络实验室之间运送标本，应在冷藏条件下用专车运送，并有专人护送。

3.4 标本的接收

各实验室应公布标本接收联系方式，运送标本的单位送样前应通知接收单位，并获得接收单位的同意，同时将拟运送标本的信息报告当地卫生行政部门。接收单位接到标本后也应及时向同级卫生行政部门报告。

### 4. 检测方法

### 4.1 A/H1N1病毒核酸检测

### 4.1.1依据国家推荐的WHO的试验方法（见附件1，附件2）

材料：疑似人感染A/H1N1病毒病例的呼吸道标本，包括咽拭子或鼻咽拭子等标本；疑似人感染A/H1N1病毒死亡病例的尸检标本，如肺组织、气管分泌物等。

方法： RT-PCR用于A/H1N1病毒的快速检测。

试剂：扩增A/H1N1病毒核酸的引物建议使用国家推荐的序列。病毒RNA 提取试剂盒建议使用QIAGEN或同等功能的可靠产品，逆转录酶、Taq DNA聚合酶等试剂 建议使用QIAGEN的One-step 扩增产品。

方法：Real-time RT-PCR用于A/H1N1病毒的快速检测。

试剂：扩增A/H1N1病毒核酸的引物、探针建议使用国家推荐的序列。病毒RNA 提取试剂盒建议使用QIAGEN或同等功能的产品，荧光定量RT-PCR试剂盒建议使用INVITROGEN的产品。

### 4.1.2 可选的A/H1N1病毒核酸荧光定量RT-PCR检测

### 材料：流感样病例的呼吸道标本，包括咽拭子或鼻咽拭子等标本。

### 方法：达安基因开发的RT-PCR荧光探针法。

试剂：达安基因生产的“A/H1N1病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）。

4.2 病毒分离及鉴定

材料: 人感染A/H1N1病例核酸检测阳性的咽、鼻咽拭子等标本；死亡病例的尸检肺组织、气管分泌物等标本。

方法：采用鸡胚和MDCK细胞分离方法（参考国家“A/H1N1流感病毒实验室检查技术方案”）。

试剂：SPF鸡胚，MDCK细胞等。

4.3 疑似病例的血清学检测

材料：疑似病例的急性期和恢复期的双份血清

方法：血凝抑制实验具体方法详见国标《流行性感冒诊断标准及处理原则》。

试剂：A/H1N1灭活病毒抗原。

5.标本检测工作流程

5.1 广东省疾病预防控制中心负责全省A/H1N1阳性标本的复核检测工作。根据疫情需要必要时协调广东省出入境检验检疫、中山大学医学院微生物教研室实验室、广州市疾病预防控制中心和深圳市疾病预防控制中心对各地市上送的A/H1N1阳性标本进行平行检测或病毒分离。

5.2 全省21个市疾病预防控制中心作为网络实验室成员，根据实验室的条件对疑似病例标本使用本指引推荐的国家下发的Real-Time RT-PCR或达安基因公司开发的荧光定量PCR试剂盒进行初步筛查，A/H1N1阳性标本送省疾病预防控制中心进行复核检测，或者由省疾控中心协调安排相关的实验室进行复核检测；无条件开展Real-Time RT-PCR检测的网络实验室，可使用本指引推荐的国家下发的常规RT-PCR检测方法，按同样的步骤进行排查检测。

5.3 广东出入境检验检疫局、中山大学医学院微生物教研室实验室、以及有条件开展A/H1N1流感病毒分子检测的实验室可以使用本指引推荐的方法进行检测，也可以使用其它有效方法进行检测，但阳性标本必须送省疾病预防控制中心复核确认。

附件1

A/H1N1流感病毒Real-Time RT-PCR核酸检测方法

一、样本

A/H1N1流感疑似病例、可能病例、临床诊断病例以及其它需要进行A/H1N1病毒实验室排查者鼻咽拭子或漱口液等。

二、试剂材料

1.病毒RNA提取：QIAGEN公司的QIAamp viral RNA Mini Kit（cat：52904）

2.RT-PCR反应：Invitrogen SuperScript III One-Step Quantitative RT-PCR System(Cat.No.11732-020, 11732-088)

3.引物探针：见下表

| 引物和探针名称 | 序列（5′ 3′） | 工作浓度 |
| --- | --- | --- |
| InfA Forward | GAC CRA TCC TGT CAC CTC TGA C | 40µM |
| InfA Reverse | AGG GCA TTY TGG ACA AAK CGT CTA | 40µM |
| InfA Probe1 | TGC AGT CCT CGC TCA CTG GGC ACG | 10µM |
| SWInfA Forward | GCA CGG TCA GCA CTT ATY CTR AG | 40µM |
| SWInfA Reverse | GTG RGC TGG GTT TTC ATT TGG TC | 40µM |
| SW InfA Probe2 | CYA CTG CAA GCC CA“T”ACA CAC AAG CAG GCA | 10µM |
| SWH1 Forward | GTG CTA TAA ACA CCA GCC TYC CA | 40µM |
| SWH1 Reverse | CGG GAT ATT CCT TAA TCC TGT RGC | 40µM |
| SWH1 Probe2 | CA GAA TAT ACA“T”CC RGT CAC AAT TGG ARA A | 10µM |
| RNaseP Forward | AGA TTT GGA CCT GCG AGC G | 40µM |
| RNaseP Reverse | GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT | 40µM |
| RNaseP Probe1 | TTC TGA CCT GAA GGC TCT GCG CG | 10µM |

注意：“1”表示TaqMan 探针5′为FAM标记，BHQ1在3′末端标记；

“2” 表示TaqMan 探针5′为FAM标记，BHQ1在“T”处标记。

三、Real-Time RT-PCR检测

1．RNA提取：

⑴ 溶解AVL液（1.5mL离心管分装，每管560μL，4℃保存）。

⑵ 在生物安全柜内将采样液（鼻拭子、咽拭子、胸水等）或病毒培养物（鸡胚尿囊液或细胞培养液）取140μL加入AVL液管中，充分混匀，室温静置10min。

⑶ 每管分别加入560μL的无水乙醇，充分混匀。

⑷ 从Kit中取出带硅胶柱的2mL收集管，打开包装将其做好标记。取步骤（3）中的混合液630μL加入硅胶柱中，8000rpm，离心60s，弃收集管中的离心液。

⑸ 硅胶柱仍放回收集管上，将步骤（4）剩余的混合液全部吸入硅胶柱中，8000rpm，离心60s，弃离心液。

⑹ 于硅胶柱中加入500μl AW1液，8000rpm，离心60s，弃离心液。。

⑺ 于硅胶柱中加入500μl AW2液，8000rpm，离心60s，弃离心液。。

⑻ 更换新的收集管，再13000rpm，离心2min。

⑼ 将硅胶柱转移到一个干净的1.5mL Eppendorf管上，向硅胶柱中加入50μL的RNase-free Water，室温静置1-3min。

⑽ 8000rpm，离心1min，收集离心液即为提取的病毒RNA，立即做实验或-20℃以下保存。

2 实验设计

⑴ 每个样品的RNA提取物通过分别的引物和探针进行检测：InfA, swFluA, Swine H1 (swH1) 和RNaseP (RP)。

⑵ RNaseP引物和探针是以人的RNaseP基因为靶基因的，因此对于人的核酸可以作为内部阳性对照。

⑶ 对于每一个过程中包括的所有引物和探针，均设立无模板对照（NTC）和阳性模板对照（PTC）。

⑷ 人类样本对照（HSC）提供了次级阴性对照，以便确认核酸提取过程和试剂的完整性。

3.PCR反应体系配制（在体系配制区配反应液）

⑴ 请加入如下试剂（确定反应数n=拟进行的PCR管数，包括阴性，阳性对照）

| 组 分 | 体 积（μL） |
| --- | --- |
| RNase Free Water | 5. 5×n |
| 2×PCR Master Mix | 12.5×n |
| SuperScriptTMIII RT/Platinum Taq Mix | 0.5×n |
| Probe (10uM) | 0.5×n |
| 上游引物(40uM) | 0.5×n |
| 下游引物(40uM) | 0.5×n |
| Total | 20×n |

⑵ 将上述反应液混匀，分装到0.2mL PCR小管中，每管20μL，分别做好标记。

⑶ 加RNA模板（在核酸提取区）

将上述分装好的PCR小管分别加入模板。首先加入阴性对照管（5μL无菌水），然后分别加标本RNA（每管5μL），最后加入阳性对照RNA（每管5μL）。

4.反应条件：将上述加好模板的反应管混匀，短暂离心后放入PCR仪进行PCR扩增，反应程序如下：

| 温度 (oC) | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 50℃ | 30min | 1 |
| 95℃ | 2min |  |
| 95℃ | 15s | 45 |
| 55℃ | 30s* |  |

* FAM荧光收集在55℃延伸阶段

四、结果判断

在系统成立，即阴阳性参考均正常的条件下，	根据Ct值判断结果，Ct值小于40的检测标本判断为阳性，Ct值大于40的检测样本判断为阴性。各引物检测结果所代表的意义如下。

| Real-time RT-PCR检测 | 待检样品a | 待检样品b | 待检样品c | 待检样品d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FluA | + | + | + | +/- |
| SWInfA | + | - | + | +/- |
| SWH1 | - | + | + | +/- |
| RNasP | + | + | + | - |
| 结果判断 | 送省CDC | 理论上不成立 | 新甲型H1N1流感病毒送省CDC | 非人源标本或不合格标本或机器故障（重新实验） |

RNP结果解释：

在37个循环处或者37个循环之前，所有的临床样本的RNP反应曲线都应该超过阈值线，这表明从人类RNase P基因扩增到足够量的RNA，也表明了样本质量合格。然而，可能有些样本会由于初始临床样本中的细胞数量较少而无法出现阳性结果。同时，从动物/禽类体内或者经细胞培养得到的样本，经常会RP反应没有结果或者结果很弱。如果在所有临床样本中检测RNase P都阴性，则说明：

（a）从临床材料中对核酸的不适当的提取导致RNA的损失或者来自临床标本的RT-PCR抑制剂的残留污染；

（b）没有足够的人类细胞以备检测；

（c）方法建立和实施不当；

（d）试剂和仪器原因。

附件2

A/H1N1流感病毒RT-PCR核酸检测方法

一、样本

A/H1N1流感疑似病例、可能病例、临床诊断病例以及其它需要进行A/H1N1病毒实验室排查者鼻咽拭子、鼻拭子和咽拭子等。

二、试剂材料

1.病毒RNA提取：QIAGEN公司的QIAamp viral RNA Mini Kit（cat：52904）

2.RT-PCR反应：QIAGEN One step RT-PCR Kit （Cat：210212）

3.引物：见下表

| NIC引物 | 引物名称 | 碱基组成 | 目的片段大小 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FluA | FluA-M-F30 | TTCTAACCGAGGTCGAAACG | 235bp | 甲型流感病毒M基因通用检测引物 |
|  | FluA-M-R264 | ACAAAGCGTCTACGCTGCAG |  |  |
| H1HA | H1 F1147 | AAGAGCACACATAATGCCAT | 527bp | H1N1亚型检测通用引物 |
|  | H1 R1673 | CCATTRGARCACATCCAG |  |  |
| HuH1HA | H1HA F768 | ACTACTGGACTCTGCTGGAAC | 327bp | 人季节性流感病毒H1N1亚型检测引物 |
|  | H1HA R1094 | CAATGAAACCGGCAATGGCTCC |  |  |
| SWH1HA | SW-H1 F786 | AATAACATTAGAAGCAACTGG | 153bp | 此次甲型H1N1亚型流感病毒引物 |
|  | SW-H1 R920 | AGGCTGGTGTTTATRGCACC |  |  |
| RNaseP | RNaseP F | AGATTTGGACCTGCGAGCG | 约80bp | 与real-time PCR中RNaseP引物一致 |
|  | RNaseP R | GAGCGGCTGTCTCCACAAGT |  |  |

三、RT-PCR检测

1．RNA提取：

⑴溶解AVL液（1.5mL离心管分装，每管560μL，4保存）。

⑵在生物安全柜内将采样液（鼻拭子、咽拭子、胸水等）或病毒培养物（鸡胚尿囊液或细胞培养液）取140μL加入AVL液管中，充分混匀，室温静置10min。

⑶ 每管分别加入560μL的无水乙醇，充分混匀。

⑷ 从Kit中取出带硅胶柱的2mL收集管，打开包装将其做好标记。取步骤（3）中的混合液630μL加入硅胶柱中，8000rpm，离心60s，弃收集管中的离心液。

⑸ 硅胶柱仍放回收集管上，将步骤（4）剩余的混合液全部吸入硅胶柱中，8000rpm，离心60s，弃离心液。

⑹于硅胶柱中加入500μl AW1液，8000rpm，离心60s，弃离心液。。

⑺于硅胶柱中加入500μl AW2液，8000rpm，离心60s，弃离心液。。

⑻ 更换新的收集管，再13000rpm，离心2min。

⑼ 将硅胶柱移到一个干净的1.5mL eppendorf管上，向硅胶柱中加入50μL的RNase-free Water，室温静置1-3min。

⑽ 8000rpm，离心1min，收集离心液即为提取的病毒RNA，立即做实验或-20℃以下保存。

2 实验设计

检测标本RNA

质控参数

阴性对照：无菌水（标本RNA提取时，跟标本同时提取无菌水。）

阳性对照：已知病毒RNA

3.PCR反应体系配制（在体系配制区配反应液）

⑴加入如下试剂（确定反应数n=拟进行的PCR管数，包括阴性，阳性对照）

| 组 分 | 体 积（μL） |
| --- | --- |
| RNase Free Water | 11.9×n |
| 5×RT-PCR Buffer | 5×n |
| 10mM dNTP Mixture | 1×n |
| Enzyme Mix | 1×n |
| RNase Inhibitor | 0.1×n |
| 上游引物 | 0.5×n |
| 下游引物 | 0.5×n |
| Total | 20×n |

⑵将上述反应液混匀，分装到0.2mL PCR小管中，每管20μL，分别做好标记。

⑶加RNA模板（在核酸提取区）

将上述分装好的PCR小管分别加入模板。首先加入阴性对照管（5μL无菌水），然后分别加标本RNA（每管5μL），最后加入阳性对照RNA（每管5μL）。

4.反应条件

将上述加好模板的反应管混匀，短暂离心后放入PCR仪进行RT-PCR扩增，反应程序如下：

| 温度 (oC) | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 60℃ | 1min | 1 |
| 42℃ | 10min |  |
| 50℃ | 30min |  |
| 95℃ | 15min |  |
| 94℃ | 30s | 40 |
| 52℃ | 30s |  |
| 72℃ | 1min |  |
| 72℃ | 7min | 1 |
| 4℃ | 保存 |  |

5.RT-PCR产物检测

⑴制备2.0％琼脂糖凝胶。

⑵将制备好的电泳胶放入电泳槽（带梳子孔的一端在阴极），倒入电泳液。

⑶PCR产物各取10μL，加入1μL上样缓冲液（10×Loading Buffer），混匀后加入电泳胶孔内（先加Marker（DL－2000）5μL，然后依次加标本PCR产物，再加阴性对照，最后加阳性对照产物）。

⑷电泳电压100V，30min后将电泳胶放入凝胶成像系统观察结果并照相。

四、结果判断

在系统成立，即阴阳性参考均正常的条件下，各引物所代表的意义如下。

| RT-PCR检测 | 待检样品a | 待检样品b | 待检样品c | 待检样品d | 待检样品e | 待检样品f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FluA | - | + | + | + | + | +/- |
| H1N1 |  | - | + | + | + | +/- |
| HuH1HA | - | - | + | - | - | +/- |
| SWH1HA | - | - | - | + | - | +/- |
| RNaseP | + | + | + | + | + | - |
| 结果判断 | 非甲型流感病毒 | 甲型流感病毒非H1N1亚型 | 季节性流感H1N1亚型 | 新甲型H1N1流感病毒，标本送省CDC复核 | 甲型流感H1变异株，标本送省CDC复核 | 非人源标本或不合格标本或机器故障（重新实验） |

附表1

疑似人感染A/H1N1流感病毒病例标本采样单

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业※ | 现住址 | 发病日期 | 标本# 种类 | 标本量 （g或ml） | 采集 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※选项：参照传染病报告卡。

#选项：A鼻咽拭子、 B鼻咽吸取物、C鼻腔冲洗液、D鼻腔吸取物、E气管吸取物、F其他（如为其他，请在表格中注明）

采集人员：                            采集单位（盖章）：

附表2

疑似人感染A/H1N1流感病毒病例标本送检单

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业※ | 现住址 | 发病日期 | 标本# 种类 | 标本量* （g或ml） | 采集 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※选项：参照传染病报告卡

#选项：A鼻咽拭子、 B鼻咽吸取物、C鼻腔冲洗液、D鼻腔吸取物、E气管吸取物、F其他（如为其他，请在表格中注明）

*标本量：如果同一份标本有多个包装请注明。

填表人员：                      送样时间：                          单位（盖章）：